Termometr cyfrowy typ DIT-1/s

ZASTOSOWANIE:

Termometr cyfrowy typ DIT-1/s służy do lokalnych lub odległościowych pomiarów temperatur. Może być używany do pomiaru temperatury w pomieszczeniach, halach produkcyjnych, komorach chłodniczych, urządzeniach technologicznych itp. Termometr umieszczony jest w obudowie do zabudowy modułowej.

Termometr  współpracuje z czujnikiem Pt100 dowolnego typu. Dobór obudowy czujnika zależy od miejsca i sposobu pomiaru oraz własności fizyko-chemicznych mierzonego czynnika. Czujnik temperatury podłączony jest do termometru trójprzewodową linią pomiarową co pozwala na automatyczną kompensację błędu wprowadzanego przez oporność linii.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania 	220V, 50Hz

lub ~/= 12 V ÷ 24V

- dopuszczalna zmiana napięcia	+10%  ÷  -15%

- pobór mocy	<3W

- zakres pomiarowy	-50o C  +200oC

- dokładność odczytu	jedna cyfra  po przecinku

- klasa pomiarowa	0,1

- wyświetlacz wartości mierzonej	LED, 3 1/2 cyfry

- wysokość cyfry	10mm

- czujnik pomiarowy	Pt100, klA

- linia pomiarowa	trójprzewodowa

- długość linii pomiarowej	max. 200 m

- kompensacja linii pomiarowej	wewnętrzna

- skuteczność kompensacji	98%

- temperatura otoczenia	-0oC  +50oC

- wymiary	 53 x 95 x 65mm (trzy moduły)

- typ obudowy 	do zabudowy modułowej

- masa 	0,3 kg

- stopień ochrony 	IP 20

SZKIC WYMIAROWY:

Rys.1.Termometr  cyfrowy - typ DIT-1/s.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY:

Rys.2. Schemat połączeń termometru DIT-1/s.

UWAGI MONTAŻOWE:

Termometr cyfrowy DIT-1/s przeznaczony jest do zabudowy modułowej do mocowania na szynie TH 35 x 7,5. Może być zasilany z sieci lub napięciem bezpiecznym stałym lub zmiennym. Na bocznej ścianie obudowy umieszczony jest schemat podłączenia termometru.

Do wykonania linii pomiarowej stosować przewód OMY lub OWY 3x1 do 3x1,5.lub przewody trzyżyłowe w ekranie, z oplotem uziemionym na jednym koncu linii pomiarowej. Nie zaleca się prowadzić linii pomiarowych wspólnie z liniami energetycznymi.