Termometr cyfrowy

typ DIT-1/57

ZASTOSOWANIE:

Termometr cyfrowy typ DIT-1/57 służy do pomiaru temperatur w pomieszczeniach, halach produkcyjnych, rampach przeładunkowych, komorach chłodniczych, obiektach sportowych, na zewnątrz budynków itp. Duże wymiary wyświetlacza (wysokości 57mm) pozwalają na odczyt temperatury ze znacznych odległości. Obudowa termometru wykonana ze stali 1H18N9T oraz wypełnienie termometru zalewami silikonowymi gwarantuje dużą odporność na ciężkie warunki eksploatacyjne (duża wilgotność, mycie strumieniem wody, opady atmosferyczne).

Termometr składa się z panelu odczytowego mocowanego do konstrukcji lub ściany budynku oraz zasilacza  separującego napięcie 220V, 50Hz. Termometr  współpracuje z czujnikiem Pt100 umieszczonym na końcu trójprzewodowej linii pomiarowej. Pozwala to na umieszczenie czujnika w odpowiednim dla dokonywanego pomiaru miejscu i dobranie właściwej obudowy czujnika.

DANE TECHNICZNE:				PANEL ODCZYTOWY		ZASILACZ

- napięcie zasilania 	= 12V				220V, 50Hz

- dopuszczalna zmiana napięcia	napięcie stabilizowane		+10%÷ -15%

- pobór mocy	<12W				12W

- prąd zasilający panelu odczytowego	max 0,7A			-

- zakres pomiarowy	-50o C  +200oC			-

- dokładność odczytu	jedno miejsce po przecinku		-

- klasa pomiarowa	0,1				-

- wyświetlacz wartości mierzonej	3 1/2 cyfry, LED			-

- wysokość cyfry	57 mm				-

- czujnik pomiarowy	Pt100,klA			-

- długość linii pomiarowej	max 200 m			-

- linia pomiarowa	trójprzewodowa			-

- kompensacja linii pomiarowej	wewnętrzna			-

- skuteczność kompensacji	98%				-

- dopuszczalna temperatura otoczenia	-20oC  +50oC			-20oC÷ +50oC

- wymiary 	497 x 127 x 60 mm		100 x 100 x 60 mm

- obudowa 	hermetyczna, 1H18N9T		tworzywo sztuczne ABS

- masa	2,5 kg				0,6 kg

- stopień ochrony 	IP 65				IP 65

Rys1. Panel odczytowy termometru cyfrowego DIT-1/57

Rys2. Szkic zasilacza

UWAGI MONTAŻOWE:

Panel odczytowy oraz zasilacz mogą być umieszczone obok siebie lub oddalone w odległości do 100 m. Otwory montażowe do zamocowania zasilacza wykonać zgodnie z rys.2.Otwory montażowe do zamocowania panelu odczytowego wykonać zgodnie z rys.3.

W przypadku konieczności umieszczenia czujnika w określonym miejscu pomiarowym i do przedłużenia linii pomiarowej stosować przewód OMY lub OWY 3x1 do 3x1,5. Nie zaleca się prowadzić linii pomiarowych wspólnie z liniami energetycznymi. Połączenia elektryczne wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem.

Rys3. Wspornik do mocowania termometru DIT-1/57 na ścianie

Rys4. Schemat połączeń elektrycznych pomiędzy panelem odczytowym, zasilaczem i czujnikiem temperatury.